ELECTRÓNICA    MÉDICA		Examen Parcial	         Julio 13/2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Enliste 5 tipos de ruido.

- Enliste 5 tipos de electrodos de superficie de piel

- Enliste 4 diferencias entre el Termistor y la Termocupla

- Enliste los rangos de frecuencias de un EEG

- Enliste las amplitudes máximas de las señales registradas por un EEG y un EKG

- Dibuje las conexiones eléctricas de la derivación precordial V3

- Dibuje la curva de excitación celular nombrando las zonas notables

- Enliste 5 especificaciones técnicas consideradas en el diseño de un EKG

- La señal STD en un EKG es una onda cuadrada que sirve para:

- Chequear la respuesta de  frecuencia del equipo

- Chequear la ganancia del equipo

- Referenciar la amplitud de la señal cardiaca

- Todas ellas

- Ninguna de ellas

10. Un dispositivo que cambia el valor de una señal de voltaje en  corriente, se llama:

- Traductor

- Transductor

- Transportador

- Ninguna de ellas

11. En la trayectoria de una señal en un EKG, un capacitor de 10 uF es cargado desde cero a través de un resistor de 5K por una fuente de 100 V. El voltaje a través del capacitor se elevará hasta 60 V aproximadamente en:

- 50 ms

- 200 ms

- 2 s

- 5 s

- Ninguna de ellas

12. La disminución del ritmo cardiaco se llama:

- Miocardio

- Taquicardia

- Isquemia

- Bradicardia

- Arritmia

Las siguientes preguntas se relacionan con el diagrama del EKG HP 1511B:

13. No existe la señal de 1 mV.  El control de 	posición sí funciona.  La posible falla es:

- Secundario de T1 está abierto

- CR102 está abierto

- CR106 está abierto

- Q18 está abierto entre E y C

14. La plumilla está fría y no responde al control de temperatura. La posible falla es:

- Q116 cortocircuitado entre E y C

- Q115 cortocircuitado entre E y C

- CR117 cortocircuitado

- R145 abierto

15. La fuente de -10.6 está baja; la posible falla es:

- Q113 abierto entre E y C

- CR112 cortocircuitado

- R133 cortocircuitado

- R135 cortocircuitado

16. La plumilla está pegada hacia el extremo superior del papel y no responde al control de posición; la posible falla es:

- R112 abierta

- R101 abierta

- R127 abierta

- R113 abierta

17. Dibuje un diagrama de bloques elemental de un EKG

DESARROLLO