ELECTRÓNICA    MÉDICA		Examen Final	  		Septiembre 1, 2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- El código de colores para 110 VDC es:

a) blanco = línea, negro = neutro, tierra = verde

b) rojo = positivo, negro = negativo,

tierra = verde/amarillo

c) ambas son válidas

d) ninguna de ellas

- Eritrocito significa:

a) glóbulos blancos

b) glóbulos rojos

c) plaquetas

d) ninguna de ellas

- El prisma es utilizado en un espectrofotómetro porque:

a) habrá un mejor filtro de luz

b) permite una variación continua de la luz

c) permite una variación discreta de la luz

d) ninguna de ellas

- La termografía mide la radiación IR que:

a) se refleja del cuerpo

b) sale del cuerpo

c) atraviesa el cuerpo

d) ninguna de ellas

- La transmitancia es:

a) directamente proporcional a la densidad óptica

b) igual a la densidad óptica

c) igual a la absorbancia

d) directamente proporcional a la absorbancia

e) ninguna de ellas

- El cardioversor es un desfibrilador:

a) de baja energía

b) sincronizado

c) para uso interno

d) ninguna de ellas

- El fotopletismógrafo es usado en cardiología para:

a) detectar arritmias

b) determinar la frecuencia cardiaca

c) evaluar la presión del paciente

d) ninguna de ellas

- Las capacitancias parásitas en AC sí pueden ser eliminadas:            V		F

- En instrumentación médica, GFI se refiere a:

a) compensación de ganancia inicial

b) compensación de fallas en el tiempo

c) control  inicial de fallas en el tiempo

d) control final de ganancia

e) ninguna de ellas

- En electrocirugía, la resistividad de la piel está  	expresada en:

a) Ω. m

b) Ω/m

c) Ω. m2

d) ninguna de ellas

- El doble conteo de frecuencia cardiaca se origina por:

a) filtro pasa alto en mal estado

b) filtro pasa bajo en mal estado

c) detector de nivel descalibrado

d) amplificador de valor absoluto dañado

e) ninguna de ellas

12. La configuración copo de nieve se la realiza con:

a) amplificadores de una sola salida

b) cable coaxial para las conexiones

c) unidades desconectadas

d) ninguna de ellas

13. La presencia de CO2 en la sangre se llama:

a) carbaminohemoglobina

b) gammaglobulina

c) oxihemoglobina

d) alphaminoglobina

e) ninguna de ellas

14. En un microscopio con fuente de luz, la magnificación

de la imagen es igual a:……………..

15. ¿Cuánta energía almacena un cardioversor, cuya

inductancia interna es de 100 mH y su capacitor es de

16 uF, el cual se carga hasta 5 KV?

16. Considere un transductor de presión tipo strain gage inductivo con Sensitividad de 50 uV/V/cmHg, el cual se conceta a un amplificador de ganancia A. Ambos están alimentados por una fuente de 10 Vdc. La salida del amplificador se conecta a un voltímetro convertido en medidor de presión, con factor de escala de 10 mV/mmHg.

Si el valor máximo de la escala es 300 mmHg, calcule A.

17. Considere un paciente, acostado en una cama eléctrica de hospital, con C1=3 pF y C2=980 pF. El tomacorriente de la cama no tiene conexión a tierra.  La capacitancia de fuga del motor eléctrico es 600 pF. Si una enfermera hace contacto entre el chasis de la cama y la solución salina de un catéter insertado en el sistema cardiovascular del paciente, se pide:

a.  Dibuje el circuito equivalente que resulta de esta situación

b.  Calcule la corriente que estaría viajando por el paciente.

c.  ¿Es peligrosa esta corriente? Explique.

Nota: Considere que la resistencia del cuerpo de la enfermera es 50 K y la del paciente es 5K.